INSTRUCTION

Un équipement de mesure génère des erreurs potentielles, il convient que ces erreurs ne dépassent pas des valeurs limites admissibles appelées classiquement EMT (Erreurs Maximales Tolérées).

Tous les instruments de mesure dérivent dans le temps, c’est un phénomène bien connu. Un instrument de mesure « juste » aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain parce qu’il aura dérivé ! Les causes de dérive sont multiples et variées (origine mécanique : chocs et vibrations, l’usure, l’oxydation, le vieillissement, les conditions d’utilisation…).

Les périodicités de vérification sont définies par le RT et/ou son suppléant et présentées dans la fiche de vie de chaque instrument.

Le laboratoire ENER effectue les étalonnages et les vérifications des étalons classés comme suit :

- Les étalons de référence caractérisés par une très faible fréquence utilisation dans le laboratoire ; la période d’étalonnage est déterminée sur la base de l’historique des dérives et sur l’importance voire la criticité de la mesure. Elle va de 12 mois à 36 mois si la dérive constatée est négligeable par rapport à l’EMT.

- Les étalons de travail au laboratoire caractérisés par une utilisation normale dans le laboratoire. La périodicité de vérification est souvent égale d’un quart de la période d’étalonnage.

- Les étalons voyageurs sont des étalons de travail sur site client. Les étalonnages sont annuels et les vérifications se font tous les 03 mois, en plus d’une vérification avant et après chaque campagne de mesure.

La périodicité peut est revue. Elle peut être modifiée en fonction des résultats d’étalonnage, de la fréquence d’utilisation et de l’historique de l’équipement.

Un suivi de tendance d’usage des étalons est effectué pour déterminer les vérifications intermédiaires. (FOp-05)

Les équipements d’ENER sont étalonnés et vérifiés suivant un planning respectant les périodicités établies par le responsable technique du laboratoire.

- Les étalons de références sont raccordés chez les laboratoires de références ayant les meilleures incertitudes.

- Les étalons de travail sont étalonnés et/ou vérifiés soit en externe soit en interne.

- Cas n°1(en interne) : le laboratoire réalise l’étalonnage et/ou la vérification de ce type de matériel. Dans ce cas, le laboratoire dispose de l’accréditation et la preuve du raccordement des étalons de référence aux étalons nationaux et internationaux.

- Cas n°2 (en externe) : le laboratoire n’est pas accrédité pour l’étalonnage de ce type de matériel. Dans ce cas, l’étalonnage et/ou la vérification est sous-traitée. Le sous-traitant fournit obligatoirement son accréditation et ses meilleur capabilités métrologique (CMC) pour l’étalonnage de chaque équipement

Le RT ou son suppléant veille pour que la cohérence entre les points d’étalonnage des étalons d’ENER demandés auprès des prestataires et les plages d’utilisation déclarée soient respectées.

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction | Sup/RMQ | RT | Directeur |
| Nom et prénom | Intissar BOUASSIDA | Karim ENNEJAH | Mongi SOUAYED |
| Signature |  |  |  |