| I.E | Nature de la modification | Date d’effet |
| --- | --- | --- |
| 01 | Création | 18/10/2013 |
| 02 | # Modification : # Ajout dans le paragraphe 5 : CONTENUS : une nouvelle numérotation des certificats ## Ajout de la mention sous le numéro "Ce certificat annule et remplace le certificat numéro" dans le paragraphe 8 CORRECTION D'UN CERTIFICAT dans les certificats remplacés. | 30/04/2015 |
| 03 | -Modification : - modifier l’indexage des documents liés a cette procédure # Mettre les tableaux du rédacteur, vérificateur et approbateur ainsi que la liste des destinataires dans la dernière page de procédures | 20/11/2015 |
| 04 | -Modification : - Ajout des références - Maîtrise des modèles des certificats d’étalonnage et rapport de caractérisation | 10/12/2015 |
| 05 | -Modification : - Ajout dans les conditions d’étalonnage le lieu et l’emplacement de l’instrument. | 01/02/2016 |
| 06 | -Modification : Mise à jour de toute la procédure suite à l’accréditation | 26/11/2017 |
| 07 | Modification : suite à la transition à la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025 :2017 Paragraphe 3 Références | 15/11/2019 |
| 08 | Modification suite évaluation TUNAC, paragraphe 11 amendement d’un certificat ou rapport : ajout de l’obligation d’identifier l’objet d’amendement des certificats ou rapports. | 07/03/2022 |
| 09 | Modification suite audit interne : paragraphe 7.2 Renseignements techniques : ajout d’obligation de décrire les EMT, norme ou spécification et la règle de décision dans cas d’élaboration d’un constat de vérification. Modification § Le coefficien d’élargissement de l’incertitude est K il doit assurer une couverture de probabilité de 95% | 25/09/2022 |

SOMMAIRE

# OBJET

# DOMAINE D’APPLICATION

# REFERENCES

# DEFINITIONS

# CONDITIONS D'ETABLISSEMENT

# LES OUTILS DE GESTION

# CONTENU

7.1  Données administratives :

## 7.2 Renseignements techniques :

## 7.3 Mentions obligatoires:

## 7.4 Eléments à conserver par le laboratoire :

7.5 Possibilités d’étalonnage

# PRESENTATION

# SIGNATEURE

## AMMENDEMENT D'UN CERTIFICAT, CONSTAT ET RAPPORT

11. ETIQUETTES

12. DOCUMENTS LIES A CETTE PROCEDURE :

# OBJET :

La présente procédure à pour objet de définir les règles à respecter pour l'établissement des "certificats d'étalonnage, constat de vérification et rapport de caractérisation," délivrés dans le cadre de l'accréditation ou hors accréditation.

# DOMAINE D’APPLICATION :

# Elle s'applique à toutes activités du laboratoire de métrologie sous couvert de l'accréditation et hors accréditation.

# REFERENCES    :

- Norme ISO/CEI 17025 :2017: « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais»

- FD X 07-012 : Novembre 1995 « Métrologie - Métrologie dans l'entreprise - Certificat d'étalonnage des moyens de mesure. »

# DO.E.07-Version 8 : Novembre 2013 « Présentations des certificats d’étalonnage et des constats de vérification »

# DEFINITIONS

- Certificats d’étalonnage : C’est un document dans lequel sont consignés les résultats de l’étalonnage.

- Constat de vérification : C’est un document dans lequel sont consignés les résultats de la vérification.

- Etalonnage : Opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons

et les indications avec les correspondantes incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape

# CONDITIONS D'ETABLISSEMENT :

Pour établir un certificat d'étalonnage, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

- L'accréditation du laboratoire doit être en cours de validité.

- S'assurer que l'activité en cours est bien couverte par l'accréditation

- L'instrument étalonné ne présente pas de défaut apparent

- Les opérations de comparaison ont été réalisées dans le cadre des possibilités d’étalonnage

- Lorsque le constat ou le certificat porte sur une série ou un groupe d’appareils, ce groupe ou série devra être identifiée ainsi que chaque appareil la constituant, sauf impossibilité physique.

- Si les Erreurs Maximales Tolérées (EMT) ne sont pas définies dans une norme ou un texte réglementaire, elles devront être indiquées dans le constat de vérification. Dans ce cas, elles devront faire l’objet au préalable d’un accord écrit, avant toute prestation, entre le laboratoire accrédité et le demandeur.

- 6.1.11 En cas d’ajustage, les modifications d’indication doivent être enregistrées.

# LES OUTILS DE GESTION :

La norme ISO CEI /17025

# CONTENUS :

Un certificat ou rapport TUNAC est émis sur papier blanc au format A4, d’un grammage suffisant pour garantir sa pérennité. Lorsque des données, courbes, tables etc., sont inclues au certificat ou au constat, elles doivent être consignées sur un format normalisé ou ramené au format A4,

A l’exclusion du logotype du laboratoire accrédité, le certificat d’étalonnage ou le constat de vérification TUNAC peut être rédigé en noir et blanc ou autre couleurs.

La page de garde du certificat ou du constat est établie conformément à un modèle préimprimé, qui doit être reproduit de façon intégrale sans ajouts ou omissions, conformément au paragraphe 8 du présent document.

Lorsque des ajouts sont nécessaires pour le bon fonctionnement du laboratoire accrédité, ils doivent faire l’objet d’une demande de dérogation et d’une acceptation auprès TUNAC avant d’être mis en application.

Le certificat d'étalonnage doit fournir à l'utilisateur l'ensemble des renseignements utiles pour l'exploitation de l'étalonnage de l'instrument

7.1 Renseignements administratifs :

- L’identification du laboratoire émetteur du certificat ou du constat (nom, adresse, téléphone). Cet intitulé doit reprendre les indications fournies dans l’annexe technique,

- Le numéro d’accréditation à droite de la mention Accréditation N°;

- L’identification du destinataire du certificat ou du constat (nom, adresse) ;

- Le nombre de pages et le nombre d’annexes, la page de garde étant prise en compte dans le calcul du nombre de pages ;

- La date d’émission du certificat ou du constat ;

- Le certificat ou le constat est signé par le responsable du laboratoire accrédité ou à défaut par un suppléant habilité, ces signatures ne peuvent être déléguées

- Un numéro unique du certificat qui permet l'identification de l'étalonnage ce numéro composé comme suit : N° T/XXX/ /Année/YY pour la température, N° B/XXX/ /Année/YY pour le pesage, et N° P/XXX/ /Année/YY /année pour la pression.

Ou XXX selon l’ordre chronologique de l’instrument et YY le code de l’opérateur qui a réalisé l’opération.

Chaque opérateur commence par XXX N°1

- Exemple : T/001/15/1

T/001/15/2

T/001/15/3

7.2 Renseignements techniques :

Un certificat d’étalonnage ou un constat de vérification doit mentionner:

- Les conditions (par exemple ambiantes) dans lesquelles les étalonnages ont été effectués et qui ont une influence sur les résultats des mesurages; lieu et emplacement de l’instrument

- La date (ou la période) effective de l’étalonnage; - l’identification de l’opérateur ayant effectué les étalonnages ou vérifications.

- L’identification de la procédure d’étalonnage ou de vérification

- la liste des étalons et des instruments de mesure utilisés lors de l’étalonnage et la description succincte de la méthode employée

- L’incertitude de mesure et/ou une déclaration de conformité à une spécification métrologique définie ou à certains articles de celle-ci;

- La référence de la norme ou du texte de référence utilisé,

Un certificat d’étalonnage ou un constat de vérification doit contenir aussi :

- Le tableau numérique des résultats d’étalonnage ou de vérification et des incertitudes associées;

- Les incertitudes élargies mentionnées dans l’annexe technique ;

- Certains renseignements complémentaires ne sont pas directement utiles aux destinataires des certificats d’étalonnage ou des constats de vérification. Il peut cependant être nécessaire de s’y reporter pour effectuer des vérifications particulières, notamment la traçabilité. Ils sont à cet effet conservés par le laboratoire émetteur et peuvent être consultés sur place en tant que de besoin.

En annexe, peuvent figurer certains traitements et explication des résultats d'étalonnage, le cas échéant.

- Les  EMT, normes ou spécification et la règle de décision adoptée doivent être décrites dans le constat de vérification.

7.3 Mentions obligatoires:

Dans les certificats d’étalonnage, les mentions suivantes doivent obligatoirement apparaître :

- « L’incertitude élargie est définie à partir du produit de l’incertitude type composée uc et du coefficient d’élargissement K, il doit assurer une couverture de probabilité de 95%. »

- « Ce certificat d’étalonnage est délivré en accord avec les exigences d’accréditation du TUNAC. Il garantit la traçabilité des mesurages par rapport au Système international d’unités (SI).

7.4  Eléments à conserver par le laboratoire

Des renseignements complémentaires ne sont pas directement utiles aux destinataires des certificats d'étalonnage et ne sont pas à mentionner sur le document. Les éléments sont conservés dans le dossier de l'étalonnage:

- Une copie de la première page du certificat ou rapport signé.

- Les résultats bruts de mesure (manuscrit ou informatique)

- Les conditions d'environnement

- La référence aux méthodes d'étalonnage définies dans les procédures utilisées

- L’indication des réglages éventuellement effectués

- Les remarques concernant le fonctionnement de l'instrument étalonné

- Les étalons et instruments d’étalonnage ou de mesure utilisés lors de l’étalonnage ou de la vérification (n° d’identification, etc.…),

- Les critères de classement, critères d’acceptation

- L’évaluation des incertitudes d’étalonnage ou de mesure (liste des paramètres pris en compte, manière d’estimer leur contribution…),

- Les interventions éventuellement effectuées (ajustage, réparation…), et à la traçabilité des indications avant ces opérations.

7.5 Possibilités d’étalonnage

Un laboratoire peut faire figurer dans un certificat d’étalonnage ou un constat de vérification des points situés en dehors de ses possibilités d’étalonnage ou de vérification accréditées, dès lors qu’ils sont clairement identifiés comme étant en dehors du domaine accrédité.

Les points hors accréditation du domaine d’émission du certificat d’étalonnage ou du constat de vérification doivent être en nombre fortement minoritaire par rapport à l’ensemble des mesures effectuées (inférieur à 10%) ils doivent être clairement identifiés et proches des bornes d’accréditation, dans tous les cas ils doivent figurer dans une annexe clairement identifiée.

Dans tous les cas, ENER veille à ce qu’aucune ambiguïté ne subsiste.

Les incertitudes indiquées dans les certificats d’étalonnage ou les constats de vérification concernent les mesures réalisées ; elles ne sont jamais inférieures aux incertitudes mentionnées dans l’annexe technique.

# PRESENTATION :

Les certificats d’étalonnage ou les constats de vérification ont une présentation identique pour tous les laboratoires.

Seule la page de garde fait référence au TUNAC et porte le numéro d’accréditation attribué par TUNAC.

La première page du certificat sera présentée sur le papier entête D’ENER

Chaque certificat est maîtrisé en termes de codification et d'indice de révision.

# SIGNATURE :

Le certificat doit obligatoirement porter la signature manuscrite suivi du prénom et nom du responsable technique du laboratoire, et dont la signature est reconnue, ou éventuellement du suppliant reconnu (dans ce cas sa signature sera précédée de la mention "pour le responsable: le suppliant autorisé")

Une liste des signataires FPil-25 à été mise à jours.

Remarque :

- Conformément à leurs fiches de fonctions, Le responsable technique ou son suppléant sont chargés de vérifier et valider les certificats d’étalonnage et les rapports de vérification avant leur impression.

- Une vérification que les certificats et rapports imprimés correspondent à tous les articles du bon de commande et de la facture avant leurs transmissions aux clients est effectué.

- AMANDEMENT D’UN CERTIFICAT, CONSTAT OU RAPPORT :

Les corrections éventuelles d'un certificat d'étalonnage, postérieurement à l'émission du document, sont possibles lorsqu'il y a eu :

- Oubli ou erreur manifeste du laboratoire ou du client,

- Nécessité de compléter ou d'expliciter objectivement les résultats

Elles font l’objet :

- Du rappel du certificat d'étalonnage délivré au client, certificat qui sera annulé et archivé par le laboratoire.

- De l'émission d'un nouveau certificat d'étalonnage qui comportera le logo de l'organisme accréditeur. Ce certificat portera l'ancien numéro complété par un indice de révision. Ce nouveau certificat portera la mention suivante sous le numéro "Ce certificat annule et remplace le certificat numéro".

Lorsqu’un rapport émis est remplacé, amendé ou réémis, toute modification d’informations est 
clairement identifiée et, le cas échéant, l’explication de cette modification est à ajouter au rapport.

Dans le cas où le client refuse de restituer son certificat erroné au laboratoire, il sera avisé par écrit du risque qu'il encourt de garder un document erroné dans la documentation de son entreprise, document dont le laboratoire n'assume pas la responsabilité.

## 11. ETIQUETTES :

## Les appareils conformes aux prescriptions pour lesquels un certificat d’étalonnage ou un constat de vérification a été émis, doivent recevoir une étiquette d’étalonnage et une étiquette de mise en garde ou une étiquette de vérification.

## Dans certains cas où les étiquettes ne peuvent être apposées, elles seront fournies au client afin qu’il puisse en faire l’usage adéquat.

## Dans les cas particuliers où le laboratoire ne peut coller l’étiquette sur l’instrument étalonné (masse, cale étalon), l’étiquette sera collée à défaut sur le boîtier correspondant.

## Les mentions relatives au laboratoire (intitulé et/ ou marque) peuvent être pré-imprimées sur les étiquettes.

## Etiquettes d’étalonnage ou de vérification bilingues Les étiquettes peuvent être présentées en bilingue arabe ou français avec les rubriques indiquées en langue arabe ou française et en autres langues au-dessous.

14. Langue du certificat d’étalonnage ou d’un constat de vérification :

Dans le cadre des échanges internationaux et suite à la demande client ; ENER peut éditer des certificats en langues arabe, française et anglaise conformément aux prescriptions du guide Tunac  DO.E.07.

15. Documents liés à la procédure :

| Enregistrements / Données | Emis par | Approuvé par | Collecté par | Indexé par | Classé | Archivage | Décision pour Destruction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulaire* de Feuille de mesure | RT | Direction | RMQ | Client/affaire/année | Chez le RMQ | Chez le RMQ (min 6 ans) | RMQ |
| Formulaire* de Feuille de calcul |  |  | RMQ | Client/affaire/année |  |  |  |
| Formulaire* de certificat d’étalonnage constat de vérification |  |  |  | Client/affaire/année |  |  |  |
| KListe des signataires |  |  |  | Année |  |  |  |

*Pour chaque grandeur nous utilisons les formulaires spécifiques.

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | BOUASSIDA Intissar | ENNAJEH Karim | SOUAYED Mongi |
| Fonction | Suppléant RMQ | RT | Direction |
| Signature |  |  |  |

| Nom et Prénom | Fonction | Signature |
| --- | --- | --- |
| MONGI SOUAYED | Directeur de laboratoire |  |
| KARIM ENNEJAH | Responsable technique |  |
| INTISSAR BOUASSIDA | Supp/RMQ |  |
| IMEN LTAIEF | Assistante Commerciale |  |
| BASSEM SMARA | Opérateur |  |
| WAEL MEDDEB | Opérateur |  |
| TAKWA DARDOUR | Opératrice |  |
| FAWZI EZZAR | Opérateur |  |