| I.E | Nature de la modification | Date d’effet |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Création | 22/09/2013 |
| 02 | Modification - revue et mise à jours de la procédure | 08/03/2015 |
| 03 | Modification - Ajout de paragr. 6.4.5. Maîtrise des étalons de référence - Ajout des documents liés a cette procédure : FOp-04/05/35/36 ; FSup-21 - Ajout des définitions : Etalon de référence et Etalon de travail | 10/09/2015 |
| 04 | -Modification : - mettre les tableaux du rédacteur, vérificateur et approbateur ainsi que la liste des destinataires dans la dernière page de procédures. | 24/11/2015 |
| 05 | -Modification : - Ajout des références - Mieux clarifier le principe d’étiquetage et statut de conformité des étalons - Ajout des documents liés à cette procédure | 18/12/2015 |
| 06 | -Modification : - Ajout de paragraphe 5 Responsabilités - Modifier la démarche des paragraphes de la procédure conformément a la procédure « Maitrise des documents » | 14/11/2016 |
| 07 | -Modification suite à l’évaluation de suivi TUNAC : Paragraphe 7.4.4 : ajout d’assurer la cohérence entre les points d’étalonnage d’étalons et les plages d’utilisation déclarés | 06/09/2018 |
| 08 | Modification 7.5.1 Détection d’un dysfonctionnement : Ajout d’une note d’autorisation de substitution d’un étalon par un autre en cas de panne. | 05/03/2019 |
| 09 | Modification : 7.4.4. : ajout de vérification systématique la conformité des points d’étalonnage par rapport aux exigences notés dans les procédures et le bon de commande après chaque étalonnage en externe. | 10/10/2019 |
| 10 | Modification : suite à la transition à la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025 :2017 Paragraphe 3 Références Paragraphe 7.4.3. Fiche de vie : ajout se statut de conformité dans la fiche de vie. | 20/11/2019 |
| 11 | Modification suite audit interne: paragraphe 7.4.4. Planning d’étalonnage et de vérification du matériel : distinguer les raccordements internes et externes des étalons. | 30/11/2020 |
| 12 | Modification suite évaluation TUNAC, paragraphe 7.4.4. Planning d’étalonnage et de vérification du matériel : Ajout des mesures a prendre lors d’incapacité temporaire de raccordement d’un étalon. | 07/03/2022 |
| 13 | Modification suite audit interne : ajout de vérification des étalons voyageurs (température-pression) avant et après intervention sur site. | 06/12/2023 |

SOMMAIRE

- Objet :

- Domaine d’application :

- Référence :

- Définitions et abréviations :

- Responsabilités :

- Logigramme de la procédure

- Descriptif :

7.1. Expression du besoin :

7.2. Choix du Processus de mesure :

7.3. Validation du processus de mesure :

7.4. Mise en ouvre :

7.4.1. Codification et identification du matériel du laboratoire :

7.4.2. Principe de codification

7.4.3. Fiche de vie :

7.4.4. Planning d’étalonnage et de vérification du matériel :

7.4.5. Maîtrise des étalons de référence

7.5. L’entretien des équipements du Laboratoire :

7.5.1.  Détection d’un dysfonctionnement :

7.5.2.  Réalisation des entretiens curatifs :

7.6 Nettoyage :

- Documents liés à cette procédure :

- Objet :

Cette procédure décrit les modalités et les responsabilités en vue d’assurer l’entretien des locaux et des équipements du laboratoire. Elle permet une exécution correcte des mesurages et vise à éviter de compromettre la qualité requise des étalonnages inscrits sur la portée d’accréditation du laboratoire.

- Domaine d’application :

Cette procédure s’applique à tout le matériel du laboratoire objet de la liste des équipements liée à cette procédure.

- Référence :

- Norme ISO/CEI 17025 V 2017 : « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais»

- ISO 10012 : 2003 « Systèmes de management de la mesure -- Exigences pour les processus et les équipements de mesure »

- Définitions et abréviations :

Entretien Préventif : Ensemble d’interventions planifiées périodiquement afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement des équipements. Ces interventions sont généralement recommandées par le constructeur ou le fournisseur.

Entretien curatif : Intervention réalisée suite à un dysfonctionnement de l’équipement.

RT : Responsable Technique.

AC : Assistante commerciale

Etalons de référence (VIM 6.6) : Etalon, en général de la plus haute qualité métrologique disponible en un lieu donné ou dans une organisation donnée, dont dérivent les mesurages qui y sont faits.

Etalons de travail (VIM 6.7) : Etalon qui est utilisé couramment pour étalonner ou contrôler des mesures matérialisées, des appareils de mesure ou des matériaux de référence.

Confirmation métrologique : ensemble d'opérations nécessaires pour assurer qu'un équipement de mesure répond aux exigences correspondant à l'utilisation prévue

- Responsabilités :

Cette procédure est applicable par le RT son suppléant  et tous opérateurs habilités

6. Logigramme de la procédure :

| Qui | Quoi |
| --- | --- |
| Personnel RT RT RT Techniciens RT RT | Expression de besoin de mesure Choix de processus de mesure adapté Rédaction de CDC Validation de processus de mesure Maitrise statistique Audits Mise en œuvre Mise au rebut Utilisation Confirmation métrologique |

7. Descriptif de la procédure :

7.1. Expression du besoin :

Le besoin en instruments de mesure peut être exprimé par tous le personnel du laboratoire directement ou suite à un conseil d’expert ou autre. Ce besoin sera approuvé par le responsable technique en collaboration avec le directeur du laboratoire.

7.2 Choix du Processus de mesure :

Le RT, définit le processus de mesure le mieux adapté et établi les caractéristiques souhaités en vue de l’acquisition des équipements.

7.3 Validation du processus de mesure :

A la réception d’un équipement et avant sa mise en service, le RT fait la vérification de la conformité à la commande, aux spécifications du constructeur  ainsi que le contrôle des documents techniques fournis.

Lorsqu’un appareil se révèle défectueux pour une raison quelconque, il est automatiquement mis HORS SERVICE et le fournisseur est informé.

Suite à cette vérification le RT inscrit la mention conforme ou non conforme sur le bon de livraison et appose sa signature.

7.4. Mise en œuvre :

7.4.1. Codification et identification du matériel du laboratoire :

Après la vérification de la conformité de la commande, le matériel est pris en charge et géré par le RT ou son suppléant qui lui affecte un code et procède à son édition comme c’est décrit ci-dessous :

7.4.2. Principe de codification

L.Ll-XX

L.Ll: Trois lettres, le premier désigne le stand et les 2 autres désignent les 2 initiales du nom de l’équipement.

XX : numéro chronologique en fonction du nombre d’instruments

Exemple :

Four Sec numéro un, appartient au stand température dont T.Fs-01

L’équipement du laboratoire  est étiqueté comme suit :

Identification : L.Ll-XX

N° de certificat :

Date du dernier étalonnage :

Date du prochain étalonnage :

1                                                      2	3	4

Non Conforme

Conforme

1 : l’étiquette de laboratoire externe qui a effectué l’étalonnage pour ENER.

2 : l’étiquette d’ENER

3 : l’étiquette conforme : si l’étalon est conforme 	statut de conformité

4 : l’étiquette non conforme : si l’étalon n’est pas conforme

Après l’étiquetage,  la mise à jour de la liste des équipements s’impose.

7.4.3. Fiche de vie :

Tout équipement du laboratoire à un dossier constitué de tous les documents relatifs. Ce dossier contient au minimum la fiche de vie, le certificat d’étalonnage et  le manuel d’utilisation.

La fiche de vie constitue en quelque sorte un carnet de santé, sur lequel sont indiqués :

- La nature de opération (étalonnage, vérifications, réparations…).

- N° certificat ou rapport de maintenance

- Prestataire

- Date d’opération

- Le décision de conformité

Ce fiches contiennent l’enregistrement de toutes les opérations effectuées sur le matériel jusqu’à leur réforme afin d’en suivre les performances et d’avoir un historique.

Le matériel ne peut être ni sorti du laboratoire ni démonté sans l’accord du RT.

7.4.4. Planning d’étalonnage et de vérification du matériel :

Les équipements d’ENER sont étalonnés et vérifiés suivant un planning

- Les étalons de références sont raccordés chez les laboratoires de références ayant les meilleures incertitudes.

- Les étalons de travail sont étalonnés et/ou vérifiés soit en externe soit en interne.

- Cas n°1(en interne) : le laboratoire réalise l’étalonnage et/ou la vérification de ce type de matériel. Dans ce cas, le laboratoire dispose de l’accréditation et la preuve du raccordement des étalons de référence aux étalons nationaux et internationaux.

- Cas n°2 (en externe) : le laboratoire n’est pas accrédité pour l’étalonnage de ce type de matériel. Dans ce cas, l’étalonnage et/ou la vérification est sous-traitée. Le sous-traitant fournit obligatoirement son accréditation et ses meilleur capabilités métrologique (CMC) pour l’étalonnage de chaque équipement

Une périodicité de vérification doit être définie par le RT et/ou son suppléant.

La périodicité est revue, elle peut être modifiée en fonction des résultats d’étalonnage, de la fréquence d’utilisation et de l’historique de l’équipement.

Un suivi de tendance d’usage des étalons est effectué pour déterminer les vérifications intermédiaires. (FOp-05)

Le RT ou son suppléant veille pour que la cohérence entre les points d’étalonnage des étalons d’ENER demandés auprès des prestataires et les plages d’utilisation déclarée soient respectées.

Le RT ou son suppléant doivent vérifier systématiquement la conformité des points d’étalonnage par rapport aux exigences notés dans les procédures et le bon de commande après chaque étalonnage en externe.

Un tableau de raccordement FOp-79 et des chartes de traçabilité FOp-82 pour chaque grandeur sont mis à jour.

Note : Dans le cas d’incapacité temporaire de satisfaire l’exigence relative à la traçabilité d’un étalon, le laboratoire doit informer le TUNAC comme stipule le document TUNAC DO.L 02.

Le laboratoire établit une vérification des étalons voyageurs (pression et température) avant et après chaque intervention sur site.

7.4.5. Maîtrise des étalons de référence

Les étalons de référence sont sous la responsabilité du RT ou son suppléant.

Ils sont mis dans des emballages spécifiques afin de les protéger, et des précautions supplémentaires sont prises  lors de leur transport pour l’étalonnage.

Ils sont stockés dans les laboratoires ou les conditions ambiantes sont maitrisées.

Les étalons de référence sont destinés uniquement à l’usage au laboratoire et pour les vérifications des étalons de travail.

7.5 L’entretien des équipements du Laboratoire :

7.5.1 Détection d’un dysfonctionnement :

Lors de la détection d’un dysfonctionnement quelconque, le RT avise le fournisseur ou à défaut une société spécialisée, via une demande de dépannage.

Le matériel en panne, doit être bien identifié et isolé en y apposant une étiquette

Hors Service

« Hors Service » afin d’éviter toute utilisation non intentionnelle.

Cette marque distinctive des appareils s’applique également lors du dépassement de la date prévue pour son étalonnage.

Note : en cas d’une panne d’un étalon, il est autorisé de le substituer par un autre étalon de même plage et capabilité métrologique jusqu'à la réparation et la confirmation métrologique à condition d’informer le client.

7.5.2 Réalisation des entretiens curatifs :

L’entretien des équipements du Laboratoire est généralement confié aux opérateurs Le RT s’assure de l’exécution appropriée des travaux de maintenance prévus et du bon fonctionnement de l’équipement. Les interventions réalisées, sont alors enregistrées sur la fiche de vie de l’équipement.

7.6 Nettoyage :

Le nettoyage des tables et des locaux du Laboratoire, se fait en général hebdomadairement, sous la responsabilité et l’assistance du RT ou son suppléant.

Le laboratoire dispose des extincteurs à poudre disposés à des points stratégiques. Les extincteurs sont contrôlés une fois par an par une société spécialisée qui enregistre l’opération de maintenance directement sur l’extincteur.

8. Documents associés à cette procédure :

| Enregistrements / Données | Référence | Emis par | approuvé par | Collecté par | Indexé par | Classé | Archivage | Décision pour Destruction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiche de vie | FOp-01 | RT | Directeur du laboratoire | RMQ | Grandeur | Chez le RMQ | Chez le RMQ min 5 ans | RMQ |
| Planning d’étalonnage et de vérification du matériel* | FOp-34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Liste des équipements du laboratoire | FOp-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demande de dépannage | FSup-29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demande d’étalonnage | FSup-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi d’usage des étalons | FOp-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Carte de contrôle | FOp-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi d’entretien des équipements | FOp-35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Planning d’entretien des équipements* | FOp-36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon de sortie matériels | FSup-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Charte de traçabilité * | FOp-82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableau de raccordement | FOp-79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification avant et après intervention sur site des étalons voyageurs | FOp-89 |  |  |  |  |  |  |  |

- Pour chaque grandeur nous utilisons une lettre : P (pression) T (température) B (pesage) D dimensionnelle  E (électrique)….

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | SOUAYED Mongi | ENNAJEH karim | SOUAYED Mongi |
| Fonction | RMQ | RT | Directeur du laboratoire |
| Signature |  |  |  |