| I.E | Nature de la modification | Date d’effet |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Création | 15/10/2011 |
| 02 | Modification suite à l’évaluation Tunac et audits internes Révision générale de la procédure | 11/11/2016 |
| 03 | Modification : ajout dans le paragraphe 6.3 : masses étalons | 13/01/2018 |
| 04 05 06 07 08 | Modification : ajout de § 5.4 relatif au suivi des étalons voyageurs. Modification : suite à la transition à la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025 :2017 Paragraphe 2 Références Modification : suite évaluation Tunac : - exploiter l’historique des résultats de l’étalonnage lors de calcul de dérive. - §5.1.4 Décision de confirmation métrologique : détermination de l’EMT. Modification : suite évaluation Tunac : - §9.1 Décision de confirmation métrologique : détermination des critères de conformité métrologique des étalons électrique. Modification : suite évaluation Tunac : # § 5.2.3 Centrale d'acquisition à couples thermoélectriques type T - Modifier le point de vérification intermédiaire pour les chaines de température de la centrale d’acquisition # §5.2.5 Décision de confirmation métrologique : - Décision de confirmation métrologique : détermination des critères de conformité métrologique EMT des étalons du laboratoire température | 08/10/2019 25/11/2019 15/03/2022 10/05/2024 29/04/2025 |
| 09 | Modification : suite évaluation Tunac : - §8 . Dimensionnel - § 5.2.3 Centrale d'acquisition à couples thermoélectriques type T - § 7 masses étalon | 28/05/2025 |

SOMMAIRE

- OBJET

- RESPONSABILITES

- PRINCIPE

- REFERENCE

- ETALONS DE TRAVAIL

- DOCUMENTS LIEE A LA PROCEDURE

- OBJET

La présente procédure a pour objet de décrire les modalités de contrôles et de suivis intermédiaires des étalons de laboratoire.

- RESPONSABILITES

Cette procédure est applicable par le responsable technique et les techniciens habilités conformément aux fiches de fonction.

- PRINCIPE

Le principe consiste à vérifier par comparaison, à intervalles planifiés, des indications des étalons de travail par rapport à un étalon de référence à des points fixes prédéfinis pour déterminer les éventuelles dérives.

Les vérifications intermédiaires des étalons de travail sont effectuées dans les mêmes conditions d’étalonnage au laboratoire ENER à l’exception de la vérification des masses étalons qui sont réalisés dans un laboratoire accrédité.

- REFERENCE

- Norme ISO/CEI 17025 :2017: « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais»

- NF EN ISO 10012 : Exigences pour les processus et les équipements de mesure.

# Température

  - Etalon de référence

L’étalon de référence (Chaine 1523+TSo15) est suivi par comparaison dans un bain de glace fondante (0.0°C).

Au moins une fois par trimestre, on enregistre la valeur de température obtenue sur une carte de contrôle (la sonde de référence étant mise à l’équilibre thermique avec le point de glace).

# Critère de conformité

La carte de contrôle (sous EXCEL) contient un calcul de la dérive D qui se fait par la différence entre le premier écart E1 obtenu dans la première vérification et le second écart E2 obtenu dans la deuxième vérification.

D=E1-E2

# Décision de confirmation métrologique

L’instrument est considéré conforme pour les besoin du laboratoire ENER si D est inferieur .

La confirmation métrologique est enregistrée dans un formulaire de code Fop33.

En cas de conformité l’étalon est étiqueté conforme, dans le cas contraire l’instrument est retiré de l’utilisation et envoyé pour un nouvel étalonnage.

  - Etalons de travail

    - Chaine sonde PT 100 + thermomètre

      - Chaine sonde PT 100 (Tso16) + thermomètre 1523 (t.th14)

Cet étalon de travail avec sonde résistive est suivi par comparaison dans un bain de point de glace fondante (0.0°C) et à une température de 400°C avec l’étalon de référence.

# Chaine sonde PT 100 (Tso19) + thermomètre 754 (E.ca01)

Cet étalon de travail avec sonde résistive est suivi par comparaison dans un bain de point de glace fondante (0.0°C) et à une température de 400°C avec l’étalon de référence.

# sonde thermocouple :

- Les chaines à thermocouple sont suivies à une température de 400°C par comparaison avec un étalon de travail de meilleure capabilités

# Centrale d'acquisition à couples thermoélectriques type T

- Les chaines à couples thermoélectriques sont vérifiées au point 200°C dans un bain d’huile par comparaison avec un étalon de travail de meilleures capabilités

Au moins une fois par trimestre, on enregistre la valeur de température obtenue sur une carte de contrôle.

# Critère de conformité

La carte de contrôle (sous EXCEL) contient un calcul de la dérive D qui se fait par la différence entre le premier écart E1 obtenu dans la première vérification et le second écart E2 obtenu dans la deuxième vérification.

D=E1-E2

# On vérifie que la dérive calculée reste inférieure à l’EMT .

Si la dérive dépasse l’EMT, la chaine de température est renvoyée à l’étalonnage.

La dérive est présentée sur la carte de contrôle comme la montre la figure ci-dessous :

# Note :   Pour la centrale d'acquisition à couples thermoélectriques type T

- ENER définit les limites de surveillance de la dérive en prenant comme référence l’EMT spécifiée par le fabricant pour le thermocouple de type T.

EMT : déclarée par le constructeur est égale à 0.5 °C

- À la suite du remplacement d’un ou de plusieurs thermocouples, ENER effectue l’étalonnage de la centrale d’acquisition Graphtec GL 820 ainsi que les canaux associés aux thermocouples remplacés.

- Dans le bilan d’incertitude, ENER intègre la composante liée à la dérive en retenant la valeur maximale entre l’incertitude d’étalonnage de chaque canal et l’EMT (erreur maximale tolérée) déclarée par le fabricant des thermocouples, fixée à 0,5 °C pour les thermocouples de type T.

# Décision de confirmation métrologique :

On vérifie que la dérive calculée reste inférieure à l’EMT choisi.

Si la dérive dépasse l’EMT, la chaine de température est renvoyée à l’étalonnage. La confirmation métrologique est enregistrée dans un formulaire de code Fop33.

En cas de conformité l’étalon est étiqueté conforme, dans le cas contraire l’instrument est retiré de l’utilisation et envoyé pour un nouvel étalonnage.

Détermination de l’EMT : le but de l’essai est de déterminer la valeur de dérive limite qui auras un impact sur nos CMC. Nous procédons par simulation en incrément de 0.01 °C la valeur de la dérive jusqu’à changement de la valeur de CMC.

Dans le bilan d’incertitude pour le calcul de CMC prendre l’écart type dû à la pérennité de l’étalon (terme ud ) doit être pris augmenté de 50 % pour avoir une marge en cas d’augmentation de la dérive

# Générateurs de températures :

On procède à une vérification de la performance des moyens de génération tous les ans, ou en cas de soupçon sur la stabilité ou sur l’homogénéité du générateur. Cette vérification est faite à la température pour laquelle les écarts de stabilité ou d’homogénéité constatés antérieurement étaient les plus importants.

# On vérifie que les mesures enregistrées retentent termes de stabilité et d’homogénéité dans le même ordre de grandeur des anciennes mesures.

  - suivi des étalons voyageurs :

Les instruments utilisés dans le cadre d'un étalonnage sur site doivent faire l'objet d'un suivi :

- étalonnage avant et après une campagne sur site.

- Vérification périodiques tous les 2 mois.

- confirmation métrologique.

Ces étalons doivent être repérés comme des étalons voyageurs.

- Pression :

  - Etalon de référence :

    - Critère de conformité :

Après chaque étalonnage effectué auprès d’un laboratoire accrédité, ENER détermine la dérive et la compare avec EMT.

# Décision de conformité métrologique :

L’instrument est considéré conforme pour les besoin du laboratoire ENER si D est inférieur ou égale à EMT .

La confirmation métrologique est enregistrée dans un formulaire de code Fop33.

En cas de conformité l’étalon est étiqueté conforme, dans le cas contraire l’instrument est retiré de l’utilisation et envoyé pour un nouvel étalonnage.

# Etalon de travail :

Les étalons de travail sont suivis par comparaison aux points 50% et 100% de son étendue par rapport aux étalons de référence en sens croissant et décroissant.

Le calcul de dérive est effectué dans une carte de contrôle pour déterminer les différentes variations et dérive au cours de temps pour chaque étalon.

# Critère de conformité :

La carte de contrôle (sous EXCEL) contient un calcul de la dérive D qui se fait par la différence entre le premier écart E1 obtenu dans la première vérification et le second écart E2 obtenu dans la deuxième vérification.

D=E1-E2

Un planning de vérification intérimaire des étalons de travail Fop35-P est défini (chaque 3 mois). Une charte de traçabilités Fop82-P est établie pour mentionner les traçabilités de mesurage.

Note : le laboratoire doit exploiter la valeur max de la dérive entre deux années successives sur l’ensemble de la période de l’historique de l’étalon.

# Décision de confirmation métrologique :

On vérifie que la dérive calculée reste inférieure à l’EMT choisi.

Si la dérive dépasse l’EMT, la chaine de température est renvoyée à l’étalonnage.

En cas de conformité l’étalon est étiqueté conforme, dans le cas contraire l’instrument est retiré de l’utilisation et envoyé pour un nouvel étalonnage.

# Masse Etalons

La vérification d’un échantillon correspondant à 5% des masses, choisies parmi les masses les plus utilisées selon les statistiques de l’usage pour chaque boite des masses étalons.

Ces masses sont envoyées chez un laboratoire accrédité pour étalonnage. Critère de conformité : V.C < EMT.

V.C c’est la vérification de maintien dans la classe de la masse considérée. On détermine V.C et on la compare avec EMT

Avec : V.C =abs [masse conventionnelle (n) – masse nominale] + U(n) EMT : document constructeur.

ENER utilise un tableau EXCEL de suivi des dérives des masses Fop.04 qui calcule et valide le résultat de la confirmation métrologique.

- Dans le cas où une des masses de 5% envoyé à la vérification a dérivé, tous les masses de la boite doivent être envoyé pour étalonnage pour garantir la qualité des résultats.

Note :

Après chaque ajustage des masses utiliser la composante d’incertitude due à la dérive avant ajustage dans le bilan d’incertitudes qui reste valide tant qu’on n’a pas trouvé une valeur de dérive supérieure après l’ajustage.

# Dimensionnel

La vérification d’un échantillon correspondant à 5% des cales tous les six mois, choisis parmi les cales les plus utilisées selon les statistiques de l’usage pour chaque boite des cales étalons.

Critère de conformité : V.C < EMT.

V.C c’est la vérification de maintien dans la classe de la cale considérée. On détermine V.C et on la compare avec EMT

ENER utilise un tableau EXCEL de suivi des dérives des cales qui calcule et valide le résultat de la confirmation métrologique.

- Dans le cas où une cale parmi les 5% envoyés à la vérification a dérivé, tous les cales de la boite doivent être envoyées pour étalonnage pour garantir la qualité des résultats.

Note :

Les variations maximales de longueurs admises par an pour une cale étalon sont données dans le tableau ci-dessous.

Elles s’appliquent pour les cales étalons non soumis à des conditions de températures, de vibrations, de chocs, de champs magnétiques ou des contraintes mécanique exceptionnelles

- Electrique :

On procède à une vérification de la performance des étalons du laboratoire électrique est souvent égale d’un quart de la période d’étalonnage.

# Critère de conformité :

La carte de contrôle (sous EXCEL) contient un calcul de la dérive D qui se fait par la différence entre le premier écart E1 obtenu dans le premier étalonnage et le second écart E2 obtenu dans le deuxième étalonnage.

D=E1-E2

Le laboratoire exploite la valeur max de la dérive entre deux années successives sur l’ensemble de la période de l’historique de l’étalon.

# + EMT = limite supérieur (spécification constructeur) – l’incertitude d’étalonnage U

- EMT = limite inférieur (spécification constructeur) + l’incertitude d’étalonnage U

Note : * la limite inférieur Linf = - limite supérieur Lsup

Exemple carte de carte de contrôle

EVOLUTION DÉRIVE	CAL 330 MV

L.S spec

L.I spec

ABS Dérive

EMT

- EMT

0,02500

0,02000

0,01500

0,01000

0,00500

0,00000

0 , 0 0 0 0 0	5 0 , 0 0 0 0 0	1 0 0 , 0 0 0 0 0  1 5 0 , 0 0 0 0 0  2 0 0 , 0 0 0 0 0  2 5 0 , 0 0 0 0 0  3 0 0 , 0 0 0 0 0  3 5 0 , 0 0 0 0 0

-0,00500

-0,01000

-0,01500

-0,02000

-0,02500

- DOCUMENTS LIEE A LA PROCEDURE

| Enregistrements / Données | Identification | Emis par | approuvé par | Collecté par | Indexé par | Classement | Archivage | Décision pour Destruction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapport confirmation métrologique | FOp-33 | RT | Directeur | RMQ | Année | RMQ | RMQ 5 ans min | RMQ |
| Carte de contrôle | Fop-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Charte de traçabilité | FOp-082 |  |  |  |  |  |  |  |
| Planning d’étalonnage et vérification | FOp-35 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | PROCEDURE | Réf : | Pop-03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VERIFICATION INTERMIDAIRE DES ETALONS | IE : | 07 |
|  |  | Date : | 29/04/2025 |
|  |  | Page : | 10/9 |

|  | Rédaction | Vérification | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Karim ENNAJEH | Intissar BOUASSIDA | SOUAYED Mongi |
| Fonction | RT | Sup/RMQ | Directeur du laboratoire |
| Signature |  |  |  |

LISTE DES DESTINATAIRES

| Nom et Prénom | Fonction | Signature |
| --- | --- | --- |
| MONGI SOUAYED | Directeur de laboratoire |  |
| KARIM ENNEJAH | Responsable technique |  |
| INTISSAR BOUASSIDA | Supp/RMQ |  |
| BASSEM SMARA | Opérateur |  |
| WAEL MEDDEB | Opérateur |  |
| TAKWA DARDOUR | Opératrice |  |
| FAWZI EZZAR | Opérateur |  |