Laboratoires de Métrologie ENER

Rapport de la revue de direction

Du 06 janvier 2024

Introduction :

ENER a planifié la revue de direction de l’année 2023 la dernière semaine de mois de décembre 2023, correspondant à la fin du cycle d’une année du système de management de la qualité du laboratoire ENER, couvrant la période allant du 01 / 01 / 2022 au 31 / 12 / 2023.

Le Gérant, le personnel d’encadrement et les techniciens se réunissent ce jour le 08 janvier 2024pour faire le bilan des activités et s’assurer que le système de management de la qualité du laboratoire de métrologie de la société ENER demeure pertinent, adéquat et efficace, y compris les politiques et les objectifs déclarés relatifs au respect des exigences de la norme  ISO 17025 et aux exigences TUNAC, ILAC et EA.

Cette revue de Direction comprend aussi le suivi de réalisation du plan d’action de la revue de direction précédente, du besoin de modifier éventuellement le système de management de la qualité, y compris la politique Qualité et les objectifs à atteindre pour le nouveau cycle commençant en Janvier 2024.

Liste des présents :

| PRESENTS | FONCTION |
| --- | --- |
| Mongi SOUAYED | Gérant et RT |
| Naoufel BEN ATTIA | RMQ et RTC |
| Karim Ennajeh | Opérateur |
| Intissar Bouassida | Opérateur |
| Hazem Channouf | Stagiaire |
| Othman Othmani | Stagiaire |
| Imen Ltaief | Assistante commercial |
| Bassem Samra | Stagiaire |

Objectifs de la Revue de Direction

-    Statuer sur la pertinence et l’efficacité du système qualité conformément aux exigences de la norme ISO 17025 : 2017 et aux exigences Tunac, ILac et Ea.

-    Décider les actions d’amélioration nécessaires pour assurer que les activités d’étalonnage et de vérification demeurent appropriées et efficaces.

Points abordés

-  Les changements des enjeux externes et internes pertinents pour le laboratoire.

-  Suivi de l'état d’avancement des actions décidées à l’issue de la revue de direction précédente.

-   Suivi de la réalisation des objectifs.

-    Revue de la pertinence des politiques,

-    Rapport du personnel d’encadrement,

-    Revue des procédures,

-    Résultats des audits internes et externes,

-   Les actions correctives.

-   Evaluations effectuées par des organismes externes,

-   Résultats des comparaisons inter laboratoires,

-   Evolution du volume, du type de travail ou du champ des activités de laboratoire.

-   Les informations en retour   du personnel.

-   Informations en retour des clients,

-   Réclamations,

-   L'efficacité des améliorations mise en œuvre;

-   L'adéquation des ressources;

-   Les résultats de l’identification des risques ;

-   Les conclusions tirées de l’assurance de la validité des résultats ; et

-   Autres facteurs pertinents, tels que les activités de surveillance et la formation.

-   Recommandations d’amélioration.

- les changements des enjeux externes et internes pertinents pour le laboratoire.

- Enjeux externes :

-Conserver et améliorer la situation du laboratoire sur le marché

-Prendre en considération la concurrence de plus en plus rude et communiquer pour fidéliser nos clients.

-Renforcer le recouvrement des impayés clients de plus en plus important.

-Optimiser les dépenses pour faire face à la conjecture économique difficile.

- Enjeux internes :

-Faire face au départ du personnel expérimenté et réorganiser les responsabilités.

- Assurer le maintien des accréditations et améliorer les CMC du laboratoire.

-Assurer la traçabilité métrologique (raccordement) des étalons qui ne sont pas faisable en Tunisie.

-Acquisition des étalons de référence pour améliorer les CMC du laboratoire.

-Recrutement de techniciens.

.

2-Suivi de la réalisation des objectifs

| N° | Objectif | Indicateurs et cible / Formule de calcul (Clarification pour calcul) | Responsable de suivi | Fréquence de suivi | Seuils D’inacceptabilité | Réalisation | Décisions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Accroitre la satisfaction de nos clients | I 1 : Taux de satisfaction client ≥ 95% Nombre de client satisfait x 100 Nombre total des clients Selon réponses aux enquêtes satisfaction client | RMQ RTC | Annuelle | 85% | 97% | RAS |
| 02 | Respect des délais | I 2 = Taux de respect des délais ≥90 % Nombre d’actions réalisées dans le délai fixé x 100 Nombre total d’actions sur période échue | RMQ RTC | Annuelle | 80% | 97% | RAS |
| 03 | Réaliser des prestations en toute sécurité (du personnel, des équipements et des tiers) | I3 : nombre d’accident ou incident = 0 zéro accident /incident | RMQ RT | Annuelle | 0 | 0 | RAS |
| 04 | Assurer la progression permanente du professionnalisme et des compétences du personnel | I4 : Taux de réalisation des formations planifiés ≥ 80% Nombre d’actions de formation réalisées x 100 Nombre d’actions de formation planifiés I5 : Taux d’efficacité des formations ≥95% Nombre de formation jugés efficaces x 100 Nombre total action de formation réalisé | RMQ RT | Annuelle | 90% 90% | 100% 100% | RAS |
| 05 | Respect du planning des essais croisés et des inter comparaison | IE 06Taux de respect de planning I6≥ 85% Nombre des essais croisés et inter-comparaison réalisé x 100 Nombre des essais croisés et inter comparaison planifiés | RMQ RT | Annuelle | 75% | 100% | RAS |
| 06 | la maitrise des risques d’atteinte à l’impartialité. | IE 07 Manque de maitrise des risques sur l’impartialité : 0 Nombre de NC | RMQ | Semestrielle | Maitrise de risque |  | RAS |
| 07 | L’assurance de la confidentialité des données et la protection des droits de propriété. | IE 08 Manque de maitrise des risques sur la confidentialité : 0 | RMQ | Semestrielle | Maitrise de risque |  | RAS |

3-Politiques et Procédures

ENER  a œuvré depuis sa création pour la promotion de la qualité, de la santé et sécurité au travail en cohérence avec sa vision et sa stratégie.

Notre  Politique  Qualité Sécurité a pour but d’atteindre les objectifs suivants :

- La satisfaction des attentes exprimées ou non exprimées par nos clients.

- la maitrise des risques d’atteinte à l’impartialité.

- L’assurance de la confidentialité des données et la  protection des droits de propriété.

- La progression continue des compétences du personnel.

- L’emploi de méthodes normalisées ou recommandées par les guides, Tunac, Cofrac ou EURAMET.

- La sélection et l’évaluation de nos prestataires externes  pour assurer des prestations de qualité à nos clients.

- L’analyse et la réduction des risques d’accidents et/ou incidents au laboratoire et sur site client.

ENER s’engage aussi à promouvoir:

- Le développement d’un partenariat avec ses clients ;

- La collaboration étroite avec ses prestataires externes   ;

- L’amélioration continue de la qualité par la mise en place des informations et ressources nécessaires au fonctionnement et à la surveillance de système de management de la qualité.

- La mise en place d’un environnement favorable à l’innovation ;

- La responsabilisation de son personnel ainsi que le développement de ses compétences par la formation continue ;

Afin de concrétiser cette politique qualité et respecter le référentiel ISO CEI 17025 (2017), les exigences TUNAC et les guides ILAC et EA, la direction fixe les objectifs du système de Management de la qualité et nomme Mr Naoufel BEN ATTIA en tant que responsable management de qualité qui a la responsabilité et l’autorité nécessaire pour m’aider à gérer, surveiller, évaluer et améliorer en permanence l’efficacité du Système de Management de la Qualité .

La direction d’ENER s’engage à assurer les bonnes pratiques professionnelles, la qualité des  étalonnages au service de nos clients et fournir toutes les ressources et tous les efforts nécessaires pour la réussite du management de la qualité.

Je demande à tout le personnel d’ENER d’adhérer à cette politique, de respecter les règles d’éthique, d’impartialité et confidentialité, de se familiariser avec la documentation qualité, d’appliquer les procédures en vigueur et de contribuer à la réalisation de nos objectifs.

LE  Gérant   : ING. Mongi Souayed

- ; (voir politique en annexe E1).

Evaluation de la Politique qualité

Echéance : Revue de direction

Responsable : RMQ, Naoufel BEN ATTIA

La politique Qualité d’ENER, a été mise en conformité avec les exigences de la nouvelle version de la norme ISO 17025 et au contexte d’ENER et a été validée puis communiquée au personnel.

Après avoir vérifié la pertinence de sa politique ENER  la valide sans changement.

- Suivi de réalisation du plan d’action de la revue de direction 2021

| N° | Actions | Responsable | Echéance | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier l’efficacité de la mise en œuvre des actions correctives ayant été validées. | Toute l’équipe | Février 2023 | Fait |
| 2 | Identifier, analyser et suivre en permanence les risques d’impartialité, confidentialité et des activités de laboratoire. | Toute l’équipe | 15 mars 2023 | Fait |
| 3 | Suivi de de réalisation plan d’action face aux opportunités semestriellement. | Toute l’équipe | 15 septembre 2023 | Fait |
| 4 | Renforcer l’équipe du laboratoire pour faire face au volume de travail : -Recrutement d’un technicien | Gérant | Fin 2023 | Fait |
| 5 | Prévoir un budget pour le service commercial (actions marketing) | Gérant | Janvier 2023 | Fait |
| 6 | -Appliquer la condition de paiement à la réception des certificats et facture pour les clients. | RTC | Janvier 2023 | Partiellement fait |
| 7 | Respecter le planning des CIL pour le cycle (2020-2024) et s’assurer qu’il couvre tous les domaines d’accréditation d’ENER. | RT/RMQ | En permanence | Fait |
| 8 | -Renforcer le taux d’obtention des retours client (enquête de satisfaction) pour améliorer le SMQ. | RTC/RMQ | En permanence | Fait |
| 9 | Veiller à l’application rigoureuse des exigences documentaire. | RMQ | En permanence | Fait |
| 10 | Faire participer les techniciens à des formations externes chez des organismes spécialisés en métrologie par grandeur. - Planifier une formation de déclaration de conformité et les règles de décision pour le RTC pour bien appliquer la revu de contrat en cas de demande de constat de vérification. -La Revue de Direction préconise le renforcement des connaissances métrologiques du personnel pour les grandeurs Electricité et Dimensionnel en préparation à la seconde étape de l’accréditation planifiée pour 2022. | Gérant RMQ / RT | En permanence | Fait |
| 11 | Obtention d’accréditation en électrique et dimensionnel Obtention d’accréditation pour la déclaration de conformité | Toute l’équipe | Juin 2023 | Fait |

- Résultats des audits internes

Les audits internes ont été réalisés conformément au planning des audits internes (SMQ des laboratoires pression, température, pesage, dimensionnelle et électrique) conformément au planning prédéfinit (FPil-11).

Les audits internes du SMQ, laboratoire dimensionnelle et du laboratoire électrique ont été réalisés par des prestataires externes.

| Réf NC | Description des non-conformités Qualité | ISO 17025 | Pondération | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le laboratoire n’a pas mis en place une disposition pour aviser le client ou la personne concernée lorsqu’il est tenu par la loi, ou autorisé par des dispositions contractuelles, à divulguer des informations confidentielles. | § 4.2 | Mineur | Remis en conformité |
| 2 | Les fiches de fonction du personnel laboratoire ne sont pas approuver par la direction du laboratoire. | § 5 | Mineur | Remis en conformité |
| Réf NC | Description des non-conformités PRESSION | ISO 17025 | Pondération |  |
| 1 | Le laboratoire ne précise pas dans la procédure PSup-03 Gestion des compétences les critères de validation spécifique aux étalonnages sur site | § 6.2 | Mineur | Remis en conformité |
| 2 | la surveillance technique pour les activités sur site client n’est pas clairement définie | § 6.2 | Mineur | Remis en conformité |
| 3 | le laboratoire ne procède pas systématiquement à la vérification des étalons voyageurs avant et après intervention sur site | § 6.4 | Mineur | Remis en conformité |
| 4 | le laboratoire à la même périodicité d’étalonnage (raccordement) pour tous les étalons pourtant que les étalons voyageurs ont plus de risque de dérive lors de transport et l’utilisation dans des sites non maitrisés ; mais cela n’est pas pris en compte. | § 6.4 | Mineur | Remis en conformité |
| 5 | l’évaluation de l’incertitude due à la résolution d’un manomètre analogique n’est pas pertinente « la résolution est une fraction de l’échelon comme stipule le RM AERO 802-02 | § 7.6 | Mineur | Remis en conformité |
| 6 | Une incohérence entre la feuille de mesure et la procédure étalonnage manomètre a été constaté. | § 7.6 | Mineur | Remis en conformité |
| 7 | l’étendu d’étalonnage des manomètres doit distinguer l’étalonnage au laboratoire et sur site dans la procédure et il doit être conforme à l’annexe technique en vigueur. | § 7.6 | Mineur | Remis en conformité |
| Réf NC | Description des non-conformités Dimensionnelle | ISO 17025 | Pondération | Etat |
| 1 | La traçabilité de l’analyse des conditions ambiantes n’est pas établie | § 6.3 | Mineur | Remis en conformité |
| 2 | la vérification intermédiaire des cales étalons n’est pas ni décrite dans la procédure, ni planifier ni réaliser | § 6.5 | Mineur | Remis en conformité |
| Réf NC | Description des non-conformités PESAGE | ISO 17025 | Pondération | Etat |
| 01 | Absence de traçabilité d’analyse de enregistrements des conditions ambiantes du labo dimensionnel (lieu de stockage des masses E2-F1) Absence de moyen de contrôle des conditions ambiante de stockage des masses M1 | § 6.3 | Mineur | Remis en conformité |
| 02 | la vérification intermédiaire des masses étalons E2 et F1 n’a pas été réalisé | § 6.4 | Mineur | Remis en conformité |

Les audits internes ont mis en évidence des écarts liés au respect des exigences de de la norme 17025 et guides techniques notamment en matière d’application de la documentation, l’interprétation des résultats, …

L’audit interne du laboratoire électrique a été reporté pour le mois de février vu la non disponibilité des auditeurs et experts.

Les audits internes ont permis de constater les points forts et les points faibles suivants :

Les points forts :

- Disponibilité du matériel approprié et du personnel qualifié pour l'activité d'étalonnage dimensionnel.

- Développement des applications informatiques internes pour la saisie des mesures et le traitement des certificats d'étalonnage.

- Implication et forte volonté du personnel rencontré pour l’amélioration continue du SMQ ;

- Locaux propres et bien agencés ;

- Le laboratoire a fourni des efforts continus pour le maintien des accréditations et l’amélioration de ses CMC.

- Une direction engagée

- Un personnel jeune et motivée

- Une volonté d’amélioration

- Un local bien aménagé

- Des résultats d’inter-comparaison satisfaisant

- L’acquisition de plusieurs instruments pour l’accréditation de nouveaux paramètres et pour l’extension d’autres paramètres

- Nous avons également constaté que le laboratoire dispose du personnel technique suffisamment motivé et compétent pour la réalisation des prestations d’étalonnage

Les Aspects sensibles :

- Manque des aides visuelles et des photos des modes opératoires dans les procédures d’étalonnage dimensionnel.

- Manque des instructions des opérations préparatif et complémentaires (Nettoyage des cales – Empilage – Mesure de force…)

- Evaluation des résultats des inter-comparaisons

- Charge de travail importante par rapport à l’effectif

- les actions correctives

Après une période d’observation les actions correctives issues des audits internes qui ont été mises en œuvre sont jugés efficaces.

Voir tableau de suivi des FAC en annexe

Recommandations  pour l’amélioration:

Vérifier l’efficacité de la mise en œuvre des actions correctives ayant été validées.

Traiter tous les types de réclamation client.

Identifier, analyser et suivre en permanence les risques d’impartialité, confidentialité et des activités de laboratoire.

7 -les évaluations effectuées par des organismes externes

ECARTS EVALUATION TUNAC SURVEILLANCE N°2- ET EXTENSION

| Réf NC | Description des non-conformités Qualité | ISO 17025 | Pondération | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Les dispositions concernant la divulgation de l’information confidentielle dans le cas d'exigence légale ou contractuelle ne sont pas précisées dans la documentation du système management de la qualité. - Manque des preuves d'engagement de confidentialité du personnel concernant les informations obtenues auprès des sources autre que le client lui-même. | § 4.2 | Mineur | Remis en conformité |
| 2 | Le laboratoire dispose d'une procédure pour la manutention des objets d'étalonnages et délivre à la réception un bon de réception qui représente une décharge sans précision concernant l'état ou le fonctionnement, les essais ou vérification ou inspection à réaliser lors de la réception ne sont pas clairement définit. | § 7.4 | Mineur | Remis en conformité |
| 3 | * Les définitions des niveaux de pondération du risque (Probabilité et gravité) ne sont pas définies. * Les niveaux de pondération vert jaune rouge ne sont pas clairement définit. * Les modalités de traitement des opportunités ne sont pas définit dans la documentation du SMQ. | § 8.5 | Mineur | Remis en conformité |
| Réf NC | Description des non-conformités Température | ISO 17025 | Pondération |  |
| 1 | Les milieux de comparaisons (générateur de température) ne sont pas vérifiés annuellement comme stipule la procédure de vérification intermédiaire des étalons Pop-03 IE : 06 du 15/03/2022. | § 6.4 | Mineur | Remis en conformité |
| 2 | Dans la feuille de calcul relative à l'étalonnage des chaines de température Fop-09 IE : 09 du 03/01/2023, quelques incertitudes et corrections suite au dernier raccordement des étalons ne sont pas mis à jour. sachant que jusque au jour de l'évaluation aucun certificat n'a été élaboré avec les nouvelles données. | § 6.4.11 | Mineur | Remis en conformité |
| 3 | Les incertitudes dues à la stabilité et l'étalonnage de l'étalon ne sont pas comptabilisées dans le bilan d'incertitude relative à la caractérisation du bain de glace fondante. * L'incertitude sur la détermination du régime établi n'est pas prise en compte dans le bilan d'incertitude relative à la caractérisation des enceintes thermostatiques "FOp-11 IE : 03 du 24/11/2016".). | §76 | Mineur | Remis en conformité |
| Réf NC | Description des non-conformités Electrique | ISO 17025 | Pondération |  |
| 1 | La méthode d'estimation de certaines composantes prises en compte pour évaluer les meilleurs incertitudes du laboratoire et les incertitudes d'étalonnage pour les clients ne sont pas pertinentes : *Le laboratoire utilise les incertitudes sous forme absolues dans les planches de calcule, cette pratique n'est pas pertinente pour les domaines et les points traités par interpolation. *La composante due à la dérive est estimée en considérant le maximum entre les données constructeurs et l'incertitude d'étalonnage de l'étalon de référence, sachant que le laboratoire dispose de deux raccordements. | § 7.6 | Majeur | Remis en conformité |
| 2 | Les dispositions pour l'enregistrement des configurations des équipements lors des étalonnages ne sont pas définies, le système informatisé de gestion élaboré par le laboratoire précise la configuration de l'étalon de référence seulement. | § 7.8 | Mineur | Remis en conformité |
| Réf NC | Description des non-conformités Dimensionnelle | ISO 17025 | Pondération |  |
| 1 | Lors de l'étalonnage des comparateurs numériques au laboratoire la vérification de l'effort de mesurage n'est ni documentée ni appliquée. * Lors de l'étalonnage de Trusquin sur site client à l'occasion de l'évaluation l'opérateur n'a pas vérifié l'aimantation de ce dernier. * Lors de l'étalonnage de Projecteur de profil sur site client à l'occasion de l'évaluation les dimensions de l'étalon utilisé est incompatible avec l'instrument à étalonné. | § 7.2 | Majeur | Remis en conformité |
| 2 | Dans les feuilles de calcul relatives à l'étalonnage des pieds à coulisse et des micromètres, l'incertitude due à la dérive des cales étalons est sous-estimée. * l'incertitude associée à la mesurande décalage d'échelle S pour l'étalonnage des pieds à coulisse n'a pas été évaluée. | § 7.6 | Majeur | Remis en conformité |
| 3 | Le laboratoire n'a pas vérifié sa performance pour les instruments suivants "micromètre d’extérieure à touche spéciale, Trusquin et jauge de profondeur" en la comparant avec les résultats d’autres laboratoires. * Pour certaines comparaisons inter-laboratoire notamment pour celles des pieds à coulisse et des micromètres standard, les En n'ont pas été calculée pour toutes les mesurandes. | § 7.7 | Majeur | Remis en conformité |

8 –Evolution du  volume et le type de travail effectué ou dans le champ des activités des laboratoires

Le nombre des étalonnages pour les grandeurs Température, pesage, électrique, dimensionnelle, couple, débit, chimie et pression a augmenté faiblement :

(Voir en annexe E3 l’évolution dans le volume et le type de travail en 2023)

Le volume de travail a augmenté de 21.5 %.

Les laboratoires dimensionnels et électriques ont enregistré une petite augmentation au niveau de nombre d’étalonnage après l’obtention d’accréditation

Le RTC à affirmer qu’ENER a communique sur son site web www.ener.com.tn, sur LINKEDIN et sur sa page Facebook pour communiquer nos services et nouveaux accréditation et chercher d’autres clients.

Nous avons enregistré des demandes des laboratoires algériens pour raccorder leurs étalons.

Les informations en retour des clients et du personnel

- Rapport du RT :

Les activités d’étalonnage en laboratoire se passent dans des conditions maitrisées ; les locaux et les conditions de l’environnement de travail sont conformes aux exigences de la norme ISO CEI 17025 ainsi qu’aux exigences TUNAC, ILAC et EA.

- Rapport du RMQ :

Le départ de 02 cadres en vers l’étranger

Mr BOUKRA NEJMEDDINE : RT

Mr RABII BEN HADHILI : opérateur

C) Rapport du RTC :

Indicateurs de suivi des objectifs commerciaux*

Le portefeuille client a évolué positivement (37 nouveau client) Soit 405 clients en total.

Le laboratoire a perdu 5 clients pour des raisons de prix (concurrence déloyale), absence d’accréditation en métrologie dimensionnelle et électrique ou non disponibilité du laboratoire pour les délais demandés.

Le chiffre d’affaire pour les prestations d’étalonnages a augmenté de 12,5 %.

Les clients dans leurs globalités restent fidèles malgré la concurrence de plus en plus rude et non déloyale ; le service commercial a fournis des efforts de prospection remarquables ce qui a permet de conclure des conventions avec des clients de grand taille (pharmaceutiques, aéronautiques, agroalimentaire, injection plastique, balancier…)

En outre le RTC a affirmé qu’ENER continue à augmenter sa part de marché grâce à son choix de privilégier de fournir des prestations de qualité :

Le RTC a évoqué un problème au niveau de recouvrement. Plusieurs clients ne respectent pas les échéances de règlement.

A la clôture de l’année 2023 près de 21

% du chiffre d’affaire 2023 ne sont pas encore réglé).

Recommandations  pour l’amélioration:

-Modifier l’organigramme du laboratoire en désignant Mr KARIM ENNEJEH Responsable technique pour les laboratoires Température, électrique et dimensionnelle puis qu’il été suppléant du RT après avoir fait une passation.

-Prévoir un budget pour le service commercial (actions marketing)

-Appliquer la condition de paiement à la réception des certificats et facture pour les clients autant que possible.

- Revue des procédures :

Suite à la revue des documents, le RMQ a affirmé que l’ensemble des procédures et documents sont rédigés, modifiés, approuvés et diffusés selon les exigences de la norme ISO CEI 17025 et exigences sont conformes aux exigences normatives et réglementaires.

L’audit interne et les audits de suivi et d’extension TUNAC ont généré des écarts dont le traitement a nécessité la révision des procédures et formulaires.

La veille normative et réglementaire a été périodiquement effectuée conformément à la procédure PPil-01. Toutes les normes, les documents internes concernés sont à jour.

Une revue documentaire a été faite en juillet 2023. Elle a généré des modifications et des mises à jour de procédures, de formulaires, voir (PV de la revue documentaire en annexe).

Le laboratoire a mis en place un serveur interne pour faciliter les échanges, partage, lecture et sauvegarde des documents et informations.

Recommandations pour l’amélioration:

Veiller à l’application rigoureuse des exigences documentaire.

11-ACTIONS CORRECTIVES

Tourtes les actions correctives ont été traitées selon la procédure Maitrise des actions correctives.

Après une période d’observation les actions correctives issues des audits internes qui ont été mises en œuvre sont jugés efficaces.

| Année | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’actions Correctives | 22 | 13 |

Voir tableau de suivi des FAC en annexe.

Recommandations  pour l’amélioration:

-Vérifier l’efficacité de la mise en œuvre des actions correctives ayant été validées.

12-les résultats de l’identification des risques :

Des ateliers ont été organisés  pour Identifier, analyser et suivre  en permanence les risques d’impartialité, confidentialité et des activités de laboratoire.

Des plans d’action face aux risques sont mis en place et suivi chaque six mois.

Le laboratoire a réalisé une analyse SWOT et a identifier les  opportunités du laboratoire avec un plan d’action et suivi semestriel.

Suite à l’évaluation Tunac le laboratoire a mis en place des critères de mesure de l’efficacité des actions face aux risques et opportunité.

Voir registre des risques et analyse SWOT  en annexe.

Recommandations  pour l’amélioration:

-Continuer à Identifier, analyser, suivre et mesurer l’efficacité des actions prise  face aux risques d’impartialité, confidentialité et des activités de laboratoire (en particulier le départ de personnel).

- Identifier, analyser, suivre et mesurer l’efficacité des actions prise  face aux opportunités.

13-Résultats des essais de comparaison inter laboratoire

En 2023 ENER a réalisé les CIL suivant :

- Micromètre spécifique

- Chaine de température PT 100 au laboratoire

- Chaine de mesure de pression sur site

- IPFNA

Tous les résultats des CIL sont satisfaisants.

Le seul inter comparaison planifié et non réalisé est celle de l’enceinte thermostatique qui a été reporté à 2024 pour la raison de non disponibilité du laboratoire pilote.

En annexe le planning, le suivi de réalisation et les résultats des CIL.

Recommandations  pour l’amélioration:

-Respecter le planning des CIL pour le cycle (2020-2024) et s’assurer qu’il couvre tous les

domaines d’accréditation d’ENER.

-analyser et interpréter les résultats des CIL.

INFORMATIONS EN RETOUR DES CLIENTS

ENER a diffusé une nouvelle enquête de satisfaction client qui a pour objectif d’évaluer chaque partie à part (commercial, délais, technique, traitement réclamation…)

ENER a diffusé avec chaque affaire une d’enquête  et a reçu 44 enquêtes de satisfaction client remplies.

Les clients d’ENER sont globalement satisfaits de la prestation :

3% peu satisfait pour les raisons des délais et tarification : le laboratoire à traiter cette insatisfaction

28.5% Satisfait

68.5 %Très satisfait

Les clients qui n’ont pas répondus à l’enquête de satisfaction sont considéré comme satisfait à 100% comme stipule l’enquête de

Satisfaction.

Les retours collectés des fiches d’enquête ont atteint 48.%.un taux de réponse faible sur l’ensemble des enquêtes envoyés.

Ce qui explique que certains clients n’ont pas répondu à l’enquête c’est le remplacement des RMQ ou responsable métrologie.

Les principales remarques proviennent de l’absence de l’accréditation pour d’autres grandeurs (thermo hygromètre) mais ne concernent ni la qualité des prestations ni les délais.

En annexe l’analyse des enquêtes de satisfaction client en annexe (FPil-27).

Recommandations pour l’amélioration :

-Renforcer le taux d’obtention des retours client (enquête de satisfaction) pour améliorer le SMQ.

RECLAMATIONS

Les réclamations écrites  ont été enregistrées et traitées suivant la procédure PPil-04«Maîtrise des travaux non conforme et des réclamations»

Aucune réclamation n’a été enregistrée depuis la revue de direction précédente

Voir tableau de suivi des réclamations FPil-21 en annexes.

Recommandations pour  l’amélioration :

Rien à recommander

FORMATION

Conformément à ses politiques de formation, ENER a réalisé toutes les formations planifiées en 2023(voir suivi des réalisations des formations en annexe).

| Indicateur | Taux de réalisation |
| --- | --- |
| Le Taux de réalisation des formations planifiés | 90% |
| Taux d’efficacité des formations | 100% |

Ces formations ont permis de qualifier les techniciens. L’habilitation du personnel est effectuée selon la procédure PSup-03 sur tous les domaines déclarés.

- Nous avons constaté que tous les formations planifiés ont été réalisé avec efficacité ;

Recommandations pour l’amélioration :

- Faire participer les techniciens à des formations externes chez des organismes spécialisés en métrologie par grandeur.

SYNTHESE DES ANOMALIES DES PRESTATAIRE EXTERNES

Les Prestataires de service externes  sont globalement à la hauteur des exigences décrites dans la grille d’évaluation des fournisseurs.

Voir en annexe liste des prestataires externe agrées.

Prochaine revue : Décembre 2024

Plan d’actions de la revue actuelle   : Eléments de sortie

| N° | Actions | Responsable | Echéance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier l’efficacité de la mise en œuvre des actions correctives ayant été validées. | Toute l’équipe | Février 2024 |
| 2 | Identifier, analyser et suivre en permanence les risques d’impartialité, confidentialité et des activités de laboratoire. | Toute l’équipe | 15 mars 2024 15 septembre 2024 |
| 3 | Suivi de de réalisation plan d’action face aux opportunités semestriellement. | Toute l’équipe | 15 mars 2024 15 septembre 2024 |
| 4 | Renforcer l’équipe du laboratoire pour faire face au volume de travail : -Préparer un suppléant RT -Recrutement d’un technicien | Gérant | Fin 2024 |
| 5 | Prévoir un budget pour le service commercial (actions marketing) | Gérant | Janvier 2024 |
| 6 | -Appliquer la condition de paiement à la réception des certificats et facture pour les clients. | RTC | En permanence |
| 7 | Respecter le planning des CIL pour le cycle (2020-2024) et s’assurer qu’il couvre tous les domaines d’accréditation d’ENER. | RT/RMQ | En permanence |
| 8 | -Renforcer le taux d’obtention des retours client (enquête de satisfaction) pour améliorer le SMQ. | RTC/RMQ | En permanence |
| 9 | Veiller à l’application rigoureuse des exigences documentaire. | RMQ | En permanence |
| 10 | Faire participer les techniciens à des formations externes chez des organismes spécialisés en métrologie par grandeur. - Planifier une formation de déclaration de conformité et les règles de décision pour le RTC pour bien appliquer la revu de contrat en cas de demande de constat de vérification. -La Revue de Direction préconise le renforcement des connaissances métrologiques du personnel pour les grandeurs Electricité et Dimensionnel en préparation à la seconde étape de l’accréditation planifiée pour 2022. | Gérant RMQ / RT | En permanence |

|  | Rédaction | Vérification et Approbation |
| --- | --- | --- |
| Nom | Naoufel Ben Attia | SOUAYED Mongi |
| Fonction | RMQ | Gérant |
| Signature |  |  |

Le 06/01/2024